附件：

福泉市第一人民医院

采购呼吸湿化治疗仪技术参数

1、产品名称：呼吸湿化治疗仪。

★2、流量输出范围：最高输出流量不低于80 L/min。

3、自动精确控氧：一体化自动控氧，无需外接浮标氧流量计。

4、氧浓度输出范围21%～100%，调节精度1%。

5、温度输出范围31℃～37℃，温度调节七个档位，调节精度1℃。

6、超声实时氧浓度监测，无需氧电池消耗。

★7、内置定制化PID控制算法，对温度/流量/氧浓度等关键参数进行精细化控制。

8、湿度输出范围：33mg/L～44mg/L。

9、具备高流量模式2L/min～80L/min，低流量模式(儿童模式）2L/min～25L/min。流量范围在2L/min～25L/min时，设置步长为1L/min；流量范围在25L/min～80L/min时，设置步长为5L/min。

★10、管路干燥功能：具备管路干燥功能，治疗结束后可对呼吸管路进行热风干燥和清洁。

★11、加温呼吸管路：专利技术的双层加温呼吸管路，最大程度防止冷凝水产生。内置加热丝位于内管和外管的夹层中间。内管内壁光滑，外管隔热良好。

★12、主机整合血氧饱和度和脉率监测功能。

血氧饱和度监测：测量范围70%～100%，分辨率1%，误差±3%以内。

脉率监测：测量范围25bpm～245bpm，分辨率1bpm，误差±2bpm以内。

13、4.3英寸彩色屏幕，可设置气体流量、氧浓度、温度、治疗时间、机器保养时间、干燥时间等参数。

★14、低噪静音优化：运行稳态噪声低于50 dB。

★15、告警和提示功能：管路温度过高告警、管路未连接告警、湿化罐缺水告警、气路堵塞告警、气路漏气告警、温度达不到预设值告警、流量达不到预设值告警、氧浓度达不到预设值告警、氧气未关闭告警、工作中断电告警、内部故障告警、环境温度偏低/高提示、机器保养时间到提示、预设治疗时间完成提示、预设干燥时间完成提示、开始管路干燥提示等。

★16、显示和声音双重报警，一键报警消音。

17、自动加水湿化罐。

18、患者界面：可选配大、中、小各尺寸硅胶鼻塞导管，也可选配气切患者界面。

★19、主机免消毒设计：呼吸管路转接头采用完全独立的气路设计，主机气路免消毒。

★20、特制高效进气口过滤片：主机进气口采用可更换过滤片，过滤效率99%以上。

21、配备专用移动台车。

福泉市第一人民医院

呼吸湿化治疗仪及耗材询价采购报价表

报价公司：                                      时间：

| 序号 |  | 设备/耗材名称 | 品牌/规格型号 |  | 单位 |  | 数量 |  |  | 单价（元） | 总价（元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 呼吸湿化治疗仪 | 广州（HF807C） |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 加温呼吸管路（HFP1） | HFP1 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 湿罐 | HFC1 |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保与服务承诺： 报价人签名： 联系电话： | 鼻氧管 |  |  | A-1，A-2等 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务质量承诺： 报价人签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本次询价以单价金额最低价确定中标单位，耗材以医院实际用量采购，2.报价包含运输、安装培训等所有费用，一口报价！