附件1：

福泉市第一人民医院采购视频脑电图仪技术参数及配置

一、基本参数：
1、视频脑电系统主机一套
床边视频脑电图仪标准32通道
2、主机系统：面向网络设计的高性能主机系统，主机主频酷睿双核≥3.0G赫兹, 内存≥4G ,硬盘≥1TG, 网口，喷墨打印机，≥19寸液晶显示器。
3、WINDOWS 7 操作系统。喷墨打印机

4、放大器需数字化、轻便设计，超强抗干扰能力、USU接口脑电放大器 、USB供电。

5、32标准通道脑电、包含心电、呼吸等双极导

6、功率谱：幅度差不超过±10%;频率差不超过±5%;

★7、幅频特性：误差 +5% ～ -15%。

8、共模抑制比：≥110dB

9、耐极化电压：灵敏度变化不超过±5%

★10、噪声电平：≤2.5uV峰峰值

11、高频滤波控制：15，30，45，60，120Hz

★12、时间常数控制：0.03s，0.1s误差≤±23%;0.3误差≤±2.7%

13、导联编辑切换：单、双、平均、自由编辑导联切换

★14、USB接口技术，支持热插拔，即插即用。USB口在掉电或断开后，重新连接后可自动恢复采集。USB供电和数据传输完全避免外界干扰源进入。不需要干电池或充电电池

15、显示增益：1、2、3、5、7、10、15、20、30、50、75、100、150、200μν／mm

16、显示速度：3、15、30、60、150 mm/s

★17、独立48孔放大器具有阻抗检测功能，能精确检测电极与人体接触情况，通过放大器外壳中的指示灯或软件图形界面直观显示各通道的接触状态，减小误差，确保每一导采集数据真实、可靠。

- 软件功能：

- 1、可以实现常规脑电图、视频脑电图、门诊长程脑波监护。

★2、阻抗测试、异常波检测、脑地形图功能、脑功能检测、睡眠分析、直方图功能、时域地形图、频域数值分析、数值可保持Excel格式、及FFT数值、能量值、通道内各频段百分比。

3、长程监护可连续记录48小时以上的脑电及视频信号采集。

4、病例可备份到U盘和光盘及移动硬盘在任意不安装脑电软件PC电脑浏览分析病例。

5、脑电图回放速度1到1000倍可调，病例任意编辑剪切、备份。

6、各种诱发试验（睁眼、闭眼、闪光刺激、过度换气等，并可自行设置名称及颜色。）

7、精确测量工具：自动测量各种脑电波数据，显示所选脑电波的频率、平均幅度、波形个数、电位差。

8、报告模板可任意编辑：横版、竖版及增加词条

9、事件列表：对各事件发生的时间，持续时间及次数进行列表统计，阅图时可直接跳转到该事件的数据位置

10、放大器断开时，可继续采集视频，放大器恢复连接后，脑电采集和视频自动恢复同步采集并支持EDF数据格式

11、软件配备动态脑电功能、动态病例回放、地形图、图文一体报告。

12、闪光刺激器：每次闪光能量：0.70J/次，频率范围：0-50Hz，时间范围：0-120秒。（选配）

13、数据可转换为EDF或Matelb数据格式，便于学术交流，以及二次开发，数据共享和使用第三方分析软件。

动态部分

★（1）体积小、重量轻的动态脑电记录盒（93×63×25）

★（2）阻抗测试和显示功能，便于操作者随时了解电极放置情况。

★（3）内置首创的体动传感器（BMT），同步纪录病人发作时的躯体动作信息。

（4）采用最先进的大容量SD卡（≥16G），无压缩记录超过48小时的完整EEG数据。其可靠性、可维护性大大优于CF卡、小硬盘和闪存。

★（5）大屏幕（128×64）图形液晶显示器，中/英菜单，实时显示信号波形，便于调整记录盒参数，并使得电极和传感器安装更直观可靠。

（6）优化设计的高性能EEG放大电路，保证高共模抑制比和高输入阻抗，高采样率和高采样精度以及低噪声。

（7）16导脑电信号+3导扩展信号（可选配1导心电，1导呼吸）

（8）采用特殊材质的导联线及银镀金电极，极具抗牵拉及韧性，并可逐根替换。

（9）实时时钟显示（年、月、日、时、分、秒）。

（10）高频滤波：15、30、45、60、120Hz

（11）时间常数：0.03、0.1、0.3s

（12）工频陷波：50 Hz /60 Hz

（13）实时显示电池电量，实时显示采集进度。

（14）仅用2节5号（AA型）电池即可保证超过48小时的记录时间。

（15）数据可转换为EDF（欧洲数据格式），便于学术交流，数据共享和使用第三方分析软件。

（16） 环境温度: 5～40℃；

（17）相对湿度: ≤80%；

（18）大气压力:86～106kPa；

（19）主机和打印机电源: a.c.220V±22V， 50Hz±1Hz；

（20）记录器电源: d.c. 6V（2×1.5V，LR3碱性电池）；

（21）内部噪声电平: 在规定的频率范围内不大于2.5μVp-p。

（22）增益: 高HI、中MID、低LOW三档分别为10000、5000、2500倍，误差不超过±10%。

（23）幅频特性: 以10Hz为基准，应满足0.5～30Hz的要求。

（24）输入阻抗: ≥10MΩ。

（25）记录器误差: 24小时计时误差不超过1min。

★（26）体积: (93×63×25)mm

★（27）重量: 170g

★（28）容量: ≥16G

- 连续记录时间: 连续记录时间：72小时全息

- 注：“★”的为关键参数。

附件2：

福泉市第一人民医院

采购肌电图诱发电位仪技术参数及配置

（一）硬件技术规格

1.1肌电主控放大器

1.1.1通道数：4通道；

★ 1.1.2输入阻抗：≥3000MΩ；（提供食品药品监督局出具的检验报告）

★1.1.3噪声电压（短路噪声）：≤0.4uV；（提供食品药品监督局出具的检验报告）

1.1.4共模抑制比：≥115dB；

1.1.5幅频特性（频率范围）：0.15Hz～10KHz，电压测量误差+5%-- -10%（提供食品药品监督局出具的检验报告）；

1.1.6分辨率：24比特；

★ 1.1.7电压灵敏度：0.05uV/div到10mV/div分档控制，显示灵敏度0.01uv/D—30mv/D；误差要求不超过±5%（提供食品药品监督局出具的检验报告）；

★1.1.8扫描速度测量误差（扫描时程）：0.5ms/D—30000ms/D内，要求不超过±5%（提供食品药品监督局出具的检验报告）；

1.1.9采样率：≥200千赫/每通道；

1.2电刺激器

1.2.1电刺激器：1个；

1.2.2刺激类型：恒流；

1.2.3刺激强度：0-100mA；

1.2.4刺激分辨率：0.1mA；

1.3听觉刺激器

1.3.1刺激极性：疏音、密音、交替音；

1.3.2刺激波形：喀喇音、纯音、爆发音等；

1.4视觉刺激器

1.4.1刺激模式：棋盘格翻转、LED；

1.4.2刺激输出：17寸视觉刺激器；

1.4.3刺激视野：全视野、半视野、1/4视野；

1.4.4注视点：可移动；

（二）软件功能要求

1.1神经电图

1.1.1运动传导

1.1.2感觉传导

1.1.3 F-波

1.1.4 H-反射

1.1.5 重复电刺激

1.1.6 瞬目反射

1.2肌电图

1.2.1静息单位电位

1.2.2运动单位电位

1.2.3 干扰相

1.3诱发电位

1.3.1体感诱发电位（上肢体感、下肢体感、脊髓诱发、三叉神经体感）

1.3.2听觉诱发电位（脑干诱发电位、40Hz等）

1.3.3 视觉诱发电位

1.3.4事件相关电位（P300、P50、N400、伴随负电位、失匹配负波）

★ 1.4运动诱发电位（配齐相关软硬件，无需磁刺激器，可直接开展相关临床工作）

（三）配置要求及服务

1、仪器符合YY0505-2012医用电气设备第1-2部分；安全通用要求-并列标准；电磁兼容-要求和实验标准要求（提供食品药品监督局出具的检验报告）

2、系统工作站：具有处理软件功能；中央处理器：工控主机，主频≥1.7GHz处理器内存：≥2G、硬盘：≥320G、标准接口、显示器：≥19”液晶，打印机：黑白激光；

★3、整机采用网电源一体化供电，任何部件不使用锂电池，配稳压隔离电源。

4、免费质保期：≥1年，终生维修；保修期外收取零配件费，不收维修费；

5、接到用户维修通知后， 4小时内作出相应，并在24小时内派员到达用户现场实施维修；

6、免费提供操作和维修培训。

（四）整体要求

1.1产品具备相应的SFDA认证;

★1.2产品具备低噪声、高抗干扰能力的一体化台式系统和专用工控机，工控机内置听觉、视觉和电刺激模块和接口；能够完成神经电图、肌电图、诱发电位等检测项目；

1.3厂家应确保消耗品及维修备件八年内长期供应；

1.4厂家为生产地高新技术企业，并获得国家科学技术进步奖。

注明：招标文件中标注“★”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何偏离将导至废标