- 附件：      福泉市第一人民医院

- 购置全自动染色一体机参数及配置要求

- 一、项目名称：全自动染色一体机采购项目。

- 二、采购数量：一套。

- 三、技术参数及配置要求：

- 1.封闭在一台仪器内，全自动完成从烤片-脱蜡-染色-封片-干燥的全部处理流程，全程无需人工干预。

- 2.染色和封片模块在封闭的一体机内。

- 3.总站点数：≥26个。

- 4.水洗站点≥4个。

- 5.烤缸位点≥3个。

- 6.体积小，不占用空间，安装台面长度尺寸≤1.25米。

- 7.试剂缸容量：≤380ml。

- 8.染色架容量：≤25片/架。

- 9.程序编辑：≥100 个程序、每个程序≥50 个步骤。

- 10.加载能力：≥13 个玻片架。

- 11.封片能力：每小时≥500 片。

- 12.玻片架上载站点配置有快捷启动键，能够实现一键启动。

- 13.具有节水、水流检测功能，提前开阀时间可调。

- 14.染色程序中每个步骤具有精确、优先和普通三种优先级功能选择。

- 15.搅拌次数:≥4次。

- 16.甩片次数: ≥4次。

- 17.沥液速度:1-5挡，可任意设置。

- 18.快捷喷胶模式≥4种，每种模式可以自定义“起始”、“长度”、“压力”。

- 19.滴胶采用线状模式，可及时数字扫描，喷胶针工作位置实时检测，不在工作位置时机器不运行并自动报警。

- 20.具有坏盖玻片、无盖玻片检测功能。