附件1：    福泉市第一人民医院购置

麻醉机采购参数及配置要求

- 项目名称：麻醉机采购。

- 采购数量：一套。

- 基本要求及参数：

- 产品需求：全能/高端麻醉工作站

1.1、具有有效的CFDA注册证

1.2、通过CE或FDA认证

2、环境、电源和物理规格

2.1、工作环境，温度：10° 至40°C，湿度：15 至 95%

2.2、电源：220V - 240V，50/60Hz

2.3、标配锂电子(非铅酸)后备电池，后备电池使用时间≥90分钟

2.4、标配4个辅助输出电源接口

2.5、接口：1 个多功能复用接口、支持网络和软件在线升级功能, 1 个 RS-232C 串行通讯接口，1 个 VGA 接口，等

2.6、机架：带大工作台侧栏杆推车，三个抽屉，标配脚轮刹车

2.7、适合内窥镜手术模式：具备内置三级照明顶光灯，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明

2.8、具有独立的LED报警指示灯

3、气源和气路系统规格

3.1、标配氧气、空气两气源，可选氧气、空气和笑气三气源

3.2、具备氧笑联动系统，保证氧浓度不低于21%

3.3、快速充氧范围25 - 75 l/min

3.4、可选配共同新鲜气体输出口（ACGO），输出口无需改装可直接连接特殊的开放式回路，如Bain回路、T管等。也可不选ACGO，以防止误操作

3.5、电子显示流量计，空气范围： 0L/min～15L/min，氧气范围： 0L/min～15L/min，笑气范围： 0L/min～10L/min

3.6、★电子流量计配备LED数字显示和屏幕虚拟流量管显示，屏幕可显示新鲜气体设置总流量和氧浓度。

3.7、具备备用流量计（总流量计）

3.8、具备辅助流量计，用于辅助吸氧

4、麻醉罐规格

4.1、标配双麻醉罐位

4.2、可选第三个麻醉罐位

4.3、★标配一个高品质麻醉罐，麻醉罐和主机同品牌，麻醉罐通过CE和FDA认证，具备温度、压力和流量补偿功能

4.4、首次加药量(干药芯)≥350ml，再次加药量≥300ml

5、呼吸回路规格

5.1、回路整体可徒手拆卸，一体化回路，无裸露连接管线，防止意外脱落或误连接

5.2、回路整体可旋转≥30°，以满足不同手术无需移动麻醉机的要求

5.3、回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染

5.4、二氧化碳吸收罐，容积≥1450ml

5.5、内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端

5.6、流量传感器监测频率为1000次/秒

5.7、无需冷凝器，低回路系统容积，在包括2L手动皮囊的情况下，机控模式回路容积不大于2850ml。为快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度提供了保障

5.8、具有回路整体加温功能，无需冷凝器，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激

5.9、标配CO2旁路(Bypass)功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，可方便直接更换

5.10、具备智能回路识别报警系统，当二氧化碳吸收器未锁定时，机器能智能识别，并报警提示(二氧化碳吸收器未锁定)

6、呼吸机规格

6.1、★气动电控呼吸机

6.2、标配VCV、PCV、SIMV-VC通气模式

6.3、可选配PS、SIMV-PC、PCV-VG通气模式

6.4、潮气量设置范围：20ml-1400ml（压力模式下潮气量可以达到5ml）

6.5、吸气压力设置范围：5-70 cmH2O （PEEP+）

6.6、支持压力：off， 3cmH2O-60cmH2O

6.7、呼气末正压(PEEP)，显示屏设置，范围：OFF，3到30 cmH2O

6.8、呼吸频率：4-100次/分钟

6.9、吸呼比：4:1到1:8

6.10、压力限制范围：10到100 cmH2O

6.11、吸气暂停：OFF，5%-60%

6.12、动态潮气量实时自动补偿功能，呼吸机根据测得的吸入潮气量来调节送气的流速，动态补偿通气系统的顺应性和系统微量泄漏等带来的潮气量损失，同时消除新鲜气体的影响

6.13、具备内置第三个流量传感器，可以实现对吸入端和呼出端两个传感器的用户自校准，保证流量传感器的精准和潮气量的精准。

7、控制、监测与报警

7.1、具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示

7.2、★彩色触摸屏≥12.1寸

7.3、同屏幕3通道任意波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形，可选呼末CO2波形），波形和环图可以同屏显示

7.4、≥2槽位插件槽，可直接热插拔插件

7.5、插件可在同品牌监护仪和麻醉机之间通用

7.6、标配CO2插件模块，可配备插件，AG麻醉气体模块，以适应全凭静脉无需监测麻醉气体的需求

7.7、监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性；麻醉气体分析（N2O，EtCO2，自动识别五种麻醉气体吸入呼出浓度监测）、呼吸环（P-V，P-F，F-V）监测；可选配氧电池法吸入氧浓度监测

7.8、潮气量监测范围：0到2500ml

7.9、分钟通气量监测范围：0L/min 到99L/min

- 附件2：  福泉市第一人民医院

- 购置呼吸机采购参数及配置要求

- 项目名称：呼吸机采购。

- 采购数量：一套。

- 基本要求：

- （一）基本要求：

- 适用于成人及儿童进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，机型新颖。

- ★电动电控呼吸机，涡轮驱动产生空气气源，方便进行转运。

- ★主机采用12.1英寸彩色TFT触摸控制屏，分辨率1280*800。重量小于9.8千克（不含台车），方便手提及患者转运。

- 中文操作界面、中文报警、操作提示信息、参数调节防错确认。具备便利的锁屏功能。

- ★吸气安全阀和呼气阀组件可徒手拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃，15分钟），以防止交叉感染。

- 具备开机自检，可进行系统顺应性补偿并检测系统泄漏量，检查系统管道阻力，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件。

- ★具备待机模式、有创通气、氧疗模式，可选配无创通气。

- 可通过病人类型及体重进行参数快速设置。

- （二）呼吸模式及功能

- 常规模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、持续气道正压通气和压力支持CPAP/PSV、窒息通气模式及SIGH叹息模式。

- 高级模式：双相气道正压通气（例如BIPAP或Bi-vent或Bilevel），自动适应性压力调整容量控制通气（例如AUTOFLOW或PRVC或VC+）及其同步间歇指令通气SIMV（例如SIMV-PRVC）。

- 无创通气模式：具备无创通气NIV。

- ★氧疗模式：具备高流速氧疗功能，氧疗流速和氧浓度可设，具有湿化器，加湿加温后氧疗效果更佳。

- 其他功能：具备手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、纯氧灌注、智能吸痰、

- 四、技术参数：

- （一）设置参数要求

- ★潮气量：20ml-2000ml

- 呼吸频率：1-100次/min

- SIMV频率：1-60次/min

- 吸/呼比：1:10-4:1

- 最大峰值流速：≥210L/min

- 吸气压力： 5-80 cmH2O

- 压力支持：0-80cmH2O

- 呼气末正压PEEP：0-45 cmH2O

- 流量触发灵敏度： 0.5-15L/ min

- 呼气触发灵敏度：Auto, 10-85%

- 氧浓度：21-100%

- 压力上升时间：0-2s

- 吸气时间：0.2-10s

- （二）监测参数要求

- 气道压力参数：呼气末正压PEEP、气道峰压、平台压、平均压。

- 分钟通气量参数：总的分钟呼出通气量、自主呼吸分钟呼出通气量、泄露的分钟通气量。

- 潮气量参数：吸入潮气量、呼出潮气量、理想体重输送的潮气量（例如TVe/IBW或VT/PBW）。

- 呼吸频率参数：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率。

- 其他参数：具备气道阻力、肺顺应性、浅快呼吸指数、呼吸功监测、呼气时间常数。

- 波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间，最多可同屏显示4道波形，波形的颜色可调。

- 具备压力/容量、容量/流速、流速/压力环3种呼吸环监测。

- 呼吸波形及呼吸环可冻结，呼吸环可存储、对比。支持波形、环图、监测值同屏显示。

- 趋势记录：提供72小时的全部监测参数的趋势图、表分析。

- 日志记录：提供最多5000条历史事件信息的记录。

- （三）报警要求

- 智能化分级报警、声光报警

- 气道压力：过高报警

- 呼出每分钟通气量：过高/过低报警

- 自主呼吸频率：过高报警

- 呼出潮气量：过高/过低报警

- 呼气末正压：过高/过低报警

- 吸入氧浓度：过高/过低报警

- 窒息报警，时间可设置（5-60s）

- 智能识别呼吸管路脱落、泄露、阻塞，关键器件故障

- 电源、气源中断报警

- （四）其他功能要求

- 强大的自动漏气补偿功能。最大漏气补偿流速：65 L/min（成人） , 45 L/min （儿童）

- ★先进的智能同步技术：呼吸触发灵敏度自动调节，提高病人自主呼吸时的舒适度和人机同步性，无需医护人员频繁手动调节参数。

- 灵活的气源方案：提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。

- 病人数据、屏幕截图、机器设置等数据可通过USB接口导出。