## 附件：

## 福泉市第一人民医院

## 采购视频喉镜技术参数及配置要求

- 项目名称：视频喉镜采购项目。

- 采购数量：一套。

- 技术参数及配置要求：

1、整机由机身软管和显示器两部分组成，整机具有拍照录像、数据存取、显示器有线视频输出，兼容HDMI输出、吸痰、给药、吹氧等功能；

- 2、显示屏：TFT显示屏尺寸≥3.5寸，分辨率：≥960*480；LCD显示屏尺寸≥12.1寸触摸显示屏，屏幕分辨率≥1280*800

- 3、视场角：≥90°

- 4、镜头像素≥3.75 lP/mm；

- 5、显像系统：高清电子数字系统

- 6、镜头景深：27mm-70mm，允差±10%

- 7、显示器旋转角度：左右≥120°，前后≥180°

- 8、显示器尺寸：3.5寸 ；可选配≥12.1寸LCD触摸显示屏（支持多点触控，含白平衡、拍照、录像、图像冻结、回放等功能）；

- 9、工作管有效长度：≥600mm

- 10、显示器通用性：可连接2.8mm/3.8mm/4.8mm/5.2mm/5.8mm手柄

- 11、前端弯曲角度：向上弯曲≥180°、向下弯曲≥180°

- 12、光照度：≥800LUX

- 13、正常工作时间：≥3小时

- 14、充电方式：100-240V充电器

- 15、充电时间：2小时

- 16、适配器输入电压电流：AC 100V-240V，50 Hz/60Hz

- 17、适配器输出：3.5寸显示器：DC 5V,1A；12.1寸显示器：DC 12V,3.5A；

- 18、电池及输出：内置可充电式锂电池, DC3.7V；

- 19、功耗：3.5显示器＜3W；12.1显示器＜10W；

- 20、工作条件：环境温度：-5ºC～40ºC；相对湿度：≤80%；

大气压力：700hPa～1060hPa

- 21、手柄IP等级：IPX7

- 22、显示器IP等级：IPX4

- 23、具备≧16G大容量内存，支持同步视频输出功能，可配合外接显示器使用，方便教学和显示；