附件：

福泉市第一人民医院重症医学科

购置连续性血液净化设备技术参数

- 项目名称：连续性血液净化设备采购项目。

- 采购数量：1套。

- 基本要求及性能：

- 1、基本要求：

*1.1、整机进口原装

*1.2、七个驱动泵（血泵、后稀释泵、前稀释泵/透析液泵、废液泵、肝素泵、枸橼酸泵、钙泵）

*1.3 、有一体化枸橼酸泵和钙泵，提供一体化的枸橼酸抗凝技术智能联动

2、主要性能

2.1、具有多种血液净化治疗方式：

2.1.1、连续静脉-静脉血液透析

2.1.2、连续静脉-静脉血液滤过

2.1.3、连续静脉-静脉血液透析滤过

2.1.4、血浆置换

2.1.5、高容量持续静脉-静脉血液滤过

2.1.6、血液灌流

2.1.7、可进行单独前稀释或后稀释治疗，或前后稀释治疗同时进行。可随时改变比例

2.1.8、具备再循环模式，可以充分预充管路达到更充分的排气和抗凝效果，方便暂时中断治疗

2.2、平衡系统：

*2.2.1 、具有4个高精准度天平

*2.2.2、置换液天平和透析液天平在设备顶部，废液天平在设备底部，按照医院感控要求分置，清洁区和污染区上下隔离

*2.2.3、每个天平负荷0-12KG；分辨率：1g

*2.2.4、 耗材开放式设计：可以自由选择血液过滤器、血浆过滤器和血液灌流柱，根据治疗模式灵活选择搭配。

2.2.5、加温系统：原厂配置，可单独的均匀快速加热置换液、透析液，避免对血液直接加温，温度在：35-39℃之间可调

2.3、彩色液晶屏幕，中文界面，屏幕≥15寸/TFTLCD，可显示操作步骤、管路安装指南及异常情况的在线帮助功能

2.4、治疗参数

2.4.1血流速：100-500 mL/min, 土 10%

2.4.2透析液流速：10-80 mL/min

2.4.3置换液流速：10-80 mL/min

2.4.4净超滤率：0-990 mL/h（净重损失）

2.4.5滤过液流速：0-180 mL/min

增量：10mL/h

*2.4.6枸椽酸流速（Ci）：10-600 mL/h

枸橼酸剂量：2.0-6.0 mmol / L 血液（枸橼酸/血液）

增量：0.1 mmol/L

*2.4.7钙流速（Ca）0.1-100 mL/h

钙剂量：0-3.0 mmol / L 滤过液（钙/滤过液）

增量：0.1 mmol/L

2.4.8、抗凝剂设置：连续注射流速范围: 0.1-15ml/h，大剂量给药范围0.1-5ml/每次最大给药量

2.5、压力参数

2.5.1动脉压力

显示范围：-300至+300 mmHg

精度：±10 mmHg

2.5.2静脉压力

显示范围：-100至+500 mmHg

精度：±10mmHg

2.5.3滤器前压力

测量范围：-50 至 +750 mmHg

精度：±10 mmHg

2.5.4跨膜压

显示范围：-300 至 +500 mmHg

精度：±12 mmHg

*2.6、具备后备电池：停电时后备电源运行至少15分钟以上

2.7、报警系统:具备动脉压、静脉压、滤过压、TMP、气泡检测报警、装置异常报警、具备置换液/透析液换袋报警、温度报警、肝素注射器结束报警以及电源异常报警功能

2.8、具备空气监测器、漏血监测器

2.9、可提供病人治疗数据

*2.10、电击防护类型 ：安全级数I ；电击防护程度： CF类型

备注：无条件、无费用接入院内PACS。