附件1：

福泉市第一人民医院

骨盆臀腹康养按摩仪采购技术参数及要求

一、项目名称：骨盆臀腹康养按摩仪采购项目。

二、采购数量：一套。

三、配置要求及技术参数：

（一）配置要求：

- 套筒类型：3D立体设计臀腹套筒

- 套筒腔数：≥6腔

- 作用部位：≥6部位

- 压力范围：30～180mmHg,

- 工作时间：设置范围为1～99分钟/连续运行

- 保持时间：调节范围为：0～12秒，保持时间的默认值为8秒

- 间歇时间：调节范围：0～90秒，循环间隔的默认值为20秒

- 运行状态噪音：工作时噪音不超过45dB

- 压力调节：同步调节/单腔调节

- 操作方法：触屏操作

（二）技术参数参数

- ※双向3D立体设计套筒，循环压力分别作用于大腿、盆底肌、骨盆、臀、腹等部位，促进淋巴液和静脉血液回流

- 液晶显示，感应按键操作，简单易用

- 实时显示压力部位、压力值、间歇时间、压力保持时间等

- 充气部位压力、充气时间、间歇时间、治疗时间均可自由调整，实现个性化方案

- ※压力范围即可同步调节，也可单腔调节，了避免剖腹产刀口疼痛部位

- ※远心端向近心端梯度压力充气，促进盆腔血供

- 作用部位独立调节，即可进行骨盆相关肌肉放松，也可进行骨盆矫正修复。

- 骶尾部充气，提升臀部，纠正臀下垂

- 配合手法纠正骨盆错位倾斜，起到骨盆固定作用

- 套筒可作用于腰腹部位，改善腹直肌分离状态

- ※套筒用于于盆底部位，可帮助患者学习收缩盆底肌，提升盆底肌，改善阴道松弛，使其变得紧致

- 肢体套筒均为医用级TPU材料

- 肢体套筒均为圆周压力设计

- 主机实时检测气囊压力信息，并由气囊漏气检测报警功能

- 超过极限压力，仪器自动放气，保护患者安全。

附件2：

福泉市第一人民医院

购置便携式生物刺激反馈仪技术参数

- 项目名称：便携式生物刺激反馈仪。

- 采购数量：一套。

- 三、设备适用范围：

- 对患者表面肌电信号进行采集、分析和生物反馈训练，通过电刺激和肌电触发电刺激进行肌肉功能障碍的治疗。

四、技术参数：

- 4个电刺激物理通道，各通道相互独立。

- 刺激电流强度：0-100mA范围内可调，步进0.5mA可调节。

- 电刺激脉冲宽度：10μs-1000μs范围内可调，步进10us可调节。

- 电刺激脉冲频率：0.5Hz-1000Hz范围内可调，步进1Hz可调节（除0.5Hz）。

- 上升/下降时间：0s～20s范围内可调。

- 主机可接地线，去除电磁干扰。

- 便携式电容触摸屏，屏幕尺寸10.1英寸。

- 操作系统：采用Android操作系统，保证系统兼容性及稳定性。

- 内置电池+外接电源，电池容量5000mAh，双供电模式，满足不同临床应用需求。