附件2：

福泉市第一人民医院检验科

检验设备及糖化血红蛋白试剂耗材询价采购报价表

| 序号 | 设备/耗材名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动特定蛋白分析仪 | TD240（200T/H） | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 糖化血红蛋白试剂 | 200T | 份 | 1 |  |  |
| 3 | 浓缩清洗液 | 1000ml | 瓶 | 1 |  |  |
| 4 | 清洗液 | 50ml*5 | 盒 | 1 |  |  |
| 5 | 9联反应杯 | 160联/箱 | 箱 | 1 |  |  |
| 6 | 灯泡 |  | 个 | 1 |  |  |
| 7 | 校准品 | 4*0.5ml | 合 | 1 |  |  |

注：试剂及耗材只是询价，根据实际科室需要进行采购。

附件1：

福泉市第一人民医院

全自动特定蛋白分析仪采购参数

1、测试速度：≥200测试/小时

2、光学系统：双光路检测系统

3、 分析原理：散射免疫比浊法、免疫乳胶增强比浊法，比色法

4、 复查功能：多样化复查功能，自定义设置稀释倍数、一键稀释

5、 检测样品种类：血清、血浆、尿液、脑脊液等均可上机检测

6、检测项目：可全面开展尿液检测项目，项目涵盖肾小球、肾小管各评价指标，如尿微量白蛋白、尿肌酐、尿β2微球蛋白、尿α1微球蛋白、尿转铁蛋白、尿纤维蛋白原降解产物、尿视黄醇结合蛋白、尿α2巨球蛋白、尿胱抑素C、NAG、尿NGAL尿免疫球蛋白A\G\M、尿补体C3、尿总蛋白等尿液检测相关项目，可做各种模式下的CRP+SAA。也可开展糖化血红蛋白且试剂方法学为乳胶凝集法。

7、 样本种类：血清（浆）、全血、尿液、脑脊液、精浆等

8、试剂位：40个（带冷藏与条码扫描功能）。

9、样本位：40个（带冷藏与条码扫描功能）。

10、稀释位：≥10个

11、反应杯：81个机内冲洗半永久反应杯

12、 反应杯清洗: 自动清洗,专业蛋白清洗系统

13、 条码扫描：有

14、冷藏功能：有

15、用水量：6.5L/H