附件：

福泉市第一人民医院

超声软组织切割止血手术设备采购参数

- 系统/发生器。

- 振动频率56.6±1KHz。

- 发生器输入电源：100-240VAC，50/60Hz，功率：180VA。

- 工作环境温度：180C-250，相对温度30%-70%无凝结，气压范围：700hPa-1060hPa.

- 系统功率小于等于35W±10%。

- 系统输出声功率小于10W，系统功能储备>2.5。

- 具备自适应反馈技术。

- 设备具备智能自检系统，可以检测设备的连接及工作状况，当有问题发生时以图片配合文字的形式，给予反馈结果。

- 具备全彩LCD触摸屏，可以通过触摸屏进行设备、耗材及系统的设置与检测。

- 发生器有1-5档输出功率，在工作时有功率大小的档位显示，刀头工作时有声音提示工作状态。

- 设备使用时，既可提供手控功能，又可提供脚控功能。

- 发生器重量小于等于7Kg。

- 用于普通外科、胃肠外科、肝胆外科、妇产科、胸外科、泌尿外科、头颈外科、小儿外科等科室开放手术或腔镜等针对软组织切割和血管闭合手术。

- 国产自主研发、生产，并进行严格的质量控制及出厂检验。

- 刀头

- ★1、适用于需要控制出血和最小程度热损伤的软组织切割，可用于闭合直径可达5mm以上的血管。

- ★2、具备剪刀式和枪式两种不同款式的刀头，刀头不同长度种类≥6种。其中剪刀式长度种类≥2种，枪式刀头中具有能满足单孔减重等特殊手术需求的≥45cm加长型刀头。

- ★3、刀头具备NMPA三类证书。

- 4、刀头工作端设计有凹面、凸面、夹持面、背切面和钝性鼻头多个工作面，并提供弧形工作头设计，以满足手术的精细要求。

- ★5、剪刀式刀头前端小巧精细，主声输出面积1mm2,有利于精细的分离和切割操作。

- 6、刀头振动幅度为40-95µm。

- 7、一体化的刀头，功率输出更加稳定。

- 8、剪式刀头既有适用于普通甲乳肛肠手术的9cm普通刀头，又有可进行深部淋巴清扫的17cm加长型刀头。

- 换能器

- 拥有2款不同型号的换能器，分别适配相应的剪式刀头、枪式刀头。

- 换能器集成智能芯片，可以记录使用次数以及使用过程。

- 一体化的换能器，振动频率更加稳定。

- 剪刀式换能器轻便灵巧，减少术中医生的疲劳感，提高操作。

- 腔镜刀头：SG13、SG22、SG35、SG45。