附件：

福泉市第一人民医院电子肛门镜

（含推车式影像工作站）采购参数参数及配置要求

- 采购项目：电子肛门镜（含推车式影像工作站）。

- 采购数量：一套，

三、主要参数：

1、图像传感器芯片:1/2.7"CMos

2、图像分辨率：中心清晰度1000LW/PH,1920(H)X1080(V) 200万像素

3、放大倍数15倍，调节焦距旋钮、采集图像按键，须同时在手柄摄像机上。

4、标准镜头：FOv=69°F:2.8 EFL:35mm

5、白平衡范围:2250K-6000K(自动调整)

6、色温:5500K

7、灵敏度:4600mv/Lux-sec

8、输出图像格式：MJPEG/YUV2

9、动态范围:62dB

10、帧速:30帧

11、图像信号输出(接口)：UsB2.0

12、工作温度:0℃-60℃

13、软件：肛肠镜影像工作站专用软件。

14、电脑软件系统： Windows7或者Windows10

15、镜管规格：

长度:8cm

直径2.0cm

16、肛肠镜影像处理系统

CPU31620/ 内存：4G/硬盘：500G，19.5寸彩色显示器、肛肠镜专用软件、可移动工作台。

肛肠镜专用软件功能：病历管理、高清图像采集、录像、回放、修改、报告编辑、报告打印、病历统计等。

二、标准配置：

电脑主机一台

19.5寸彩色电脑显示器一台

惠普彩喷打印机一台

电子肛门镜摄像机一套

8cm一次性喇叭肛门镜50只

肛门镜手柄摄像机专用铝箱一只

肛肠镜专用软件一套

豪华可移动台车一部。