附件1：

福泉市第一人民医院除颤仪采购参数

- ▲体外除颤监护仪配置8.4英寸彩色TFT显示屏，分辨率为800X600，界面最多可显示4道监护参数波形

- 显示模式具有高对比度显示界面，可通过VGA外接显示器

- 采用双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿

- 支持电极类型：体外除颤电极板、多功能电极片和体内除颤电极板，其中体外电极板为成人/小儿多功能一体型

- 体外除颤监护仪提供的体外电极板具有支持充电，放电，能量选择等操作功能并具备充电完成指示灯

- ▲具有旋钮式能量选择，可快速选择能量，节约时间

- 三步即可完成除颤操作

- ▲体外手动除颤和同步除颤中，除颤能量选择范围为25种，最小为1J，最大为360J

- 病人阻抗范围：体外除颤：20~250欧；体内除颤：15-250欧

- 体外除颤监护仪选配支持AED除颤功能，电击能量100J～360J可配置，配置符合AHA2010急救指南，可电击心率VF,VT

- 体外除颤监护仪支持CPR心肺复苏抢救提示，可指导操作人员进行CPR操作，过程符合AHA2010急救指南中CPR指南要求

- 体外除颤监护仪支持体内除颤功能，选配体内除颤电击板，体内手动除颤时，除颤能量选择范围为14种，最小为1J，最大为50J

- 电池供电情况下除颤监护仪充电至200J小于5s，充电置360J小于8s；

- 体外除颤监护仪在关机状态并接通交流电情况下，会按照设定的时间自动检测，包括进行常规检验和大能量检测

- 可选配起搏模式，起搏模式具有固定起搏和按需起搏

- 起搏波形：单向方波脉冲，脉冲宽度为20ms±1.5ms

- 可选配升级实现12导ECG、SPO2、2通道体温、NIBP、旁流呼气末CO2

- ▲可监测心律失常种类≥26种

- ▲主机具有160小时趋势图和趋势表、240min录音存储

- ▲体外除颤监护仪提供技术报警和生理报警两种报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警

- ▲体外除颤监护仪最大可配置2块锂离子电池，其中1块至少可支持360J除颤210次，单ECG检测≥6小时

- 电池体上带有多段发光二极管（LED）电池电量指示装置，可用于快速评估电池电量；

- 体外除颤监护仪配置80mm记录仪，可设置自动打印充电事件、放电事件、自动检测报告、标记事件和12导报告

- 实时记录时间有3秒、5秒、8秒、16秒、32秒、连续可供选择

- 体外除颤监护仪IP防护等级满足IP44等级要求

- 附件2：

- 福泉市第一人民医院输液泵采购技术参数

- 技术要求：（★为实质性条款，●为加分项）

●1、自动识别注射器规格：支持5/6ml、10/12ml、20ml、30/35ml、50/60ml规格注射器。（提供证明材料）

★2、注射速度范围：0.01-2400ml/h，最小步进为0.01ml/h。（提供第三方检测报告）

★3、各个规格注射器流速范围：（提供第三方检测报告）

a) 使用 5/6ml 注射器时，注射泵的流速设定范围应为（0.01～300）ml/h。

b) 使用 10/12ml 注射器时，注射泵的流速设定范围应为（0.01～600）ml/h。

c) 使用 20ml 注射器时，注射泵的流速设定范围应为（0.01～1200）ml/h。

d) 使用 30/35ml 注射器时，注射泵的流速设定范围应为（0.01～1800）ml/h。

e）使用 50/60ml 注射器时，注射泵的流速设定范围应为（0.01～2400）ml/h。

4、预置量设置范围：0-9999.99ml。

●5、体重设置范围：（0.01～500.00）kg。（提供证明材料）

6、剂量速度单位：≥100种可选。

●7、输注精度：输注精度≤±1.8%。（提供第三方检测报告）

★8、KVO：a) KVO 设定范围应为（0.01～30.00）ml/h。b) KVO 设置可设置为关闭，并且有手动和自动模式。

●9、累计量：（0.00-9999.99)ml，四种累计量管理模式：24h累计量、最近累计量、定时间隔累计量、自定义时段累计量。（提供证明材料）

10、工作模式：具有简易速度模式、时间容量模式、体重剂量模式、梯度模式、首剂量模式、序列模式、TIVA 模式、微量推注模式、间断给药模式≥9种。（提供第三方检测报告）

★11、历史治疗方案记录功能：能记录最近 50 条治疗方案，并能将任一历史治疗方案设为当前治疗方案。

★12、历史记录功能：支持操作、报警、修改、运行等记录，最多可保存 50000 条。（提供证明材料）

13、药物库功能：具有药物库功能，至少应能存储 6000 种药物。

★14、音量大小：≥13挡可调。

★15、亮度大小：≥20 挡可调。

★16、自动锁屏时长：00：00：01-99：59：59 (hh:mm:ss)可选。

★17、遗忘操作报警时间：1-10min共10档可调。

★18、内部电池供电时间：内置11.1V可充电锂电池组，两种容量可选，新电池充满电后，可供注射泵以5ml/h速率连续工作10h（2600mAh）或13h（3350mAh）以上。（提供证明文件）

19、分低级、中级、高级三级报警，具体报警信息：接近排空报警、注射器排空报警、预置量注射完成报警、预置量接近完成报警、延长管脱落报警（选配）、KVO完成报警、注射阻塞预报警（选配）、待机任务完成报警、注射阻塞报警、注射器脱落报警、注射器未正确安装报警、遗忘操作报警、电池电量不足报警、电池电量空报警、运行异常报警、设备故障报警、系统掉电报警、电池未连接报警、通讯中断报警等。提示功能：参数超限、注射开始、交流电源已拔出、速度超限、注射器未校准、药物收藏数量已达上限、泵呼叫等。

★20、阻塞报警等级：≥13级可调 ，MPa、kPa、mmHg、inH2O、psi、mbar6种阻塞压力可选。（提供证明材料）

21、屏幕及操作方式：≥3.5英寸，全中文显示，触摸+按键双控，便捷的人机操作界面。

★22、防护等级：IP44，I类CF型，连续运行设备。（提供第三方检测报告）

★23、其他功能：动态压力监测、Anti-Bolus功能、锁屏功能、休眠功能、待机功能、药物收藏功能、护士呼叫功能（选配）、有线联网功能（选配）、人声语音报警功能、品牌收藏/编辑功能、电源线防脱落设计等。（提供证明材料）

24、具有注射器安装指引标识，用于快速指引用户正确安装注射器。

25、可搭配输液推车升级床旁工作站，实现电源集成管理。
●26、符合救护车转运标准EN1789（提供第三方检测报告）。