附件：

福泉市第一人民医院

骨科手术显微镜采购参数及配置要求

一、手术显微镜参数表

1.工作距离                                     200mm

2.升降粗调节范围                              （450mm  粗调摇柄:60mm/r）

3.微调节范围                                  （30mm  微调旋钮:16mm/r）

4.横臂移动范围                                 500mm

5.总放大率                                     6X,10X

6.目镜的放大倍率                               10X,16X(物镜的放大倍率0.6X)

7.视场                                         Φ25mm,+ Φ16mm

8.总放大率误差	                                ±4%

9.左、右两系统之间的放大率差	                 ≤1.5%

10.在物镜像平面内垂直方向的偏移量（mm）	     ≤0.2

11.水平方向的偏移量（mm）	                    ≤0.4

12.左右光学系统之间的焦距差	                 DL/R≤1.5•DF

13.视场中心的分辨率不小于（线对/mm）	        1800•NA

14.左右视场之间的像倾斜差	                    ≤2°

15.目镜左右光学系统之间出射光瞳高度差（mm）	  置视度刻值在0位≤1.5

16.目镜瞳距最小调整范围（mm）	                 55～75

17.目镜视度最小调整范围	常用（m-1）	           +5～-5

18.目镜视度最小调整范围	 高眼点（m-1）	        +2～-4

19.灯泡性能                                    8V/50W

20.物面光斑中心的照度                          ≥5000 lx。

21.物面上光斑中心与视场中心应重合，允差:       ≤2 mm。

22.物面上光斑大小                              ≥Ф25 mm

23.额定电压和频率                              ~220V/50Hz

24.输入功率                                    66VA

二、手术显微镜配置清单

支架(包括底座、立柱和横臂)                    1

双人双筒显微镜头                              1

10×目镜                                      4

16×目镜                                      4

微调手轮消毒橡皮套                            2

目镜消毒橡皮套                                4

冷光源                                        1

纤维导光束                                    1

电源线                                        1

备用灯泡                                      2

备用保险丝                                    4

镜头纸                                        1

洗耳球                                        1

福泉市第一人民医院骨科手术显微镜采购报价单

| 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价公司 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 品 牌 | 规格型号 |  | 数 量（套） |  | 单价（元） |
| 手术 |  |  |  | 1 |  |  |
| 总报价（元） | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |
| 报价人签名 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 质保与服务承诺： |  |  |  |  |  |  |

注：报价包含运输、安装培训等所有费用。