福泉市妇幼保健院设备询价书面报价单

| 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价公司 |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 | 品 牌 | 规格型号 |  | 数 量（套） |  | 单价（元） |
| 煎药机包装机 |  |  |  | 1 |  |  |
| 总报价（元） | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |
| 报价人签名 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 质保与服务承诺： |  |  |  |  |  |  |

附件：

福泉市妇幼保健院电煎常压煎药包装机采购参数及要求

用途：主要用于中草药熬煎和药液的包装．便于携带和保存，方便患者服用。

工作原理：采用现代微电脑智能控制技术，把经过水充分浸泡的中草药放入煎药容器内加热煮沸，在常压状态下，使有效药物成分充分提取。在达到预定的温度和时间后，自动完成中药汤剂的制作。

结构特点：本机采用微电脑数字化智能控温、触摸式按键，操作简易。主要由药品用玻璃锅体、锅盖、多孔桶、密封件、连接件、电热盘、底座、温度时间控制箱、包装机总成、管路、机身外罩及阀门等附件组成。

性能简介:本机充分考虑了煎煮过程中对火候、先煎后下等功能的要求，设计了加热煎煮、大、中、小四个火候任意转换；密闭回气无药味挥发，改善了煎药环境；包装方式自动灌装、封口、剪袋一次完成，单片机自动控制（微电脑自动控制）独立工作；具有防干烧功能。具有定时设定控制功能，控制精度更高。包装温度、包装量自动显示。封合温度数字化控制，可以设定自动恒定。药液加热控制及浓缩功能。

技术参数：

*1.外壳采用不锈钢材质，无任何电镀，喷漆等技术掩盖，符合药品，食品卫生规范

2．数字化总线控制，数字化显示，设计先进，性能稳定。煎药和包装自动操作

3．煎药包装一体化，玻璃缸锅体，一目了然

*4，加热煎煮、大、中、小四个火候任意调节转换，节能降耗

*5.锅盖密闭回气，无药味挥发，具有先煎后下功能

6.同时可煎三个不同的处方。煎药防干烧功能

7.具有定时设定控制功能，控制精度更高

8．一次煎药量(付)	12*3

9．煎药锅容量(ml)	20000*3

10．煎药功率( W)	1600*3

11.包装功率：800W

12.电压：AC220V

*13.包装量：70-260ML以不高于5ML为变量可调

*14.包装横封温度、纵封温度、包装量自动显示

*15.封合温度数字化控制，可以设定自动恒定

16.包装平均速度不小于8袋/分

17. 厂家具有ISO9001：2000质量管理体系认证

18．整机重量（㎏）	130

19．外形尺寸(㎜) （长1300×宽550×高1230）

安装与调试:

空间要求通风良好、干燥、洁净、具有单相交流220V电源和排水设施。

1．拆开包装后，首先检查随机资料和附件是否齐全，并仔细阅读本说明书。

2．将机器放置平稳，要与墙壁保持不少于120MM的距离。

4．注入清水清洗锅体内部，多孔桶和锅盖，并排出。

5．关闭阀门，连接电源，注入一定清水（5L以上），即可试机。

6．电控箱内及关部件出厂前已调试完毕并定位，用户不要擅动。试机需在本公司技术服务人指导下进行。