福泉市第一人民医院设备询价书面报价单

| 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价公司 |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 | 品 牌 | 规格型号 |  | 数 量（套） |  | 单价（元） |
| 转运心电监护仪 |  |  |  | 1 |  |  |
| 总报价（元） | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |
| 报价人签名 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 质保与服务承诺： |  |  |  |  |  |  |

附件：

福泉市第一人民医院转运监护仪采购参数

- 适用于成人、小儿、新生儿的监测。

- 工作大气压力57.0 ~107.4 kPa，满足高原地区的使用。

- 转运监护仪，满足救护车，直升飞机和固定翼飞机,通过相关转运标准

- ≥5英寸彩色触摸显示屏，小巧便携。

- IP44或更高级防尘防水等级设计，易清洁和适用医院内外不同临床救治环境。

- ★坚固耐用，抗1.2米6面跌落，满足转运过程中的复杂临床救治环境。

- 整机无风扇设计。

- 内置锂电池供电，支持≥5小时的持续监测。

- 内置DC电源接口，可以进行车载充电。

- 支持3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压和2通道体温。

- 转运监护仪支持插入床旁监护仪插槽作为参数模块使用，即插即用。

- 具有多导心电监护算法 ，同步分析≥4通道心电波形，能够良好抗干扰。

- 心率测量范围：成人15 – 300 bpm，小儿/新生儿15 - 350 bpm。

- 波速提供50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选。

- 滤波模式提供诊断模式（0.05 -150Hz），监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz），手术模式（1-20Hz）。

- ★提供≥24种心律失常事件的分析。

- 提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。

- 具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。

- 可显示弱灌注指数（PI）。

- 提供双通道体温测量，提供两通道体温测量差值显示。

- 提供手动、自动间隔、连续、序列四种无创血压测量模式。

- ≥120小时 （分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾。

- ≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

- ≥1000条NIBP测量结果回顾。

- ≥48小时全息波形回顾。全息波形至少能存储所有测量值，以及至少3道波形。

- 通过国家三类注册和FDA认证。

- 产品设计使用年限≥8年。

- ★配置扩充基座/转运固定架，方便提拿