附件：

福泉市第一人民医院

重症医学科便携式急救呼吸机采购参数及配置要求

- 设备名称：便携式急救呼吸机。

- 采购数量：1套。

- 采购参数：

1.国际知名品牌,小巧便携,广泛适用于成人及儿童；防水,防震,可用于低温（-20至50摄氏度）大雨（IPX4）等恶劣天气环境的现场救护,转运。

2.可有专用配件适应各种院内及院外转运环境等多种转运解决方案,可随气瓶固定于床边,救护车及病房墙壁。

* 3.气体驱动,可接各式钢瓶及中央气源,并具备各种标准管道接口,实现不同气源间迅速转换。

* 4.有自动气源识别系统, 可自动优先选择中央供气。

* 5.内置电池不少于4小时,支持电池热更换(更换电池后依然保留前设置,无须重置参数)。

* 6.5英寸以上高精度液晶显示屏,实时显示压力波形、流速波形和二氧化碳波形（选配）。

* 7.可同时用于有创呼吸支持和无创面罩通气,漏气补偿≥100L/min。

8.呼吸模式:全面通气模式，涵盖定压、定容和辅助通气等；VC-CMV, VC-AC, VC-SIMV+PS, SpnCPAP/PS, PC-BIPAP+PS，窒息通气（Apean Vent.），NIV；选配通气模式Autoflow。

* 9.有BIPAP和Autoflow呼吸模式, 全程支持病人自主呼吸，完全消除转运途中的人机对抗。

* 10.有CPR功能,心肺复苏时不中断通气,提高抢救成功率。

11.FiO2 40%-100%, 无级调节。

12.VT:50-2000mL, 呼吸频率 2-60/min。

* 13.流速触发,触发灵敏度 1-15L/min。

14.最大吸气流量100L/min。

15.Pinsp：PEEP+3—+55mbar ,△PASB 0-35 mbar（相对于PEEP）。

* 16. 内置PEEP阀, PEEP:0-20mbar。

17.5英寸屏幕同时显示波形、监测参数、设置值等信息；监测测量值: MVe,FiO2,RR,VTe,PEEP,Pmean, PIP,Pplat,MVesp,RRspon,etCO2。

18.声音及屏幕报警信息提示: MV高,MV低, Paw高,Paw低,fspn高, 窒息, 泄漏,供气压力低，病人管路不正确。

* 19.具有BTPS功能和海拔补偿，保证潮气量精确输送。

四、配置要求：标准配置，配：AutoFlow 、二氧化碳监测、便携支架、15L氧气瓶（原厂提供2L）及氧气瓶推车、3米长氧气连接管及减压阀、无创呼吸成人面罩（大、中、小号各1个）；延长保修1年（即第二年）。