福泉市金山社区卫生服务中心设备询价书面报价单

| 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价公司 |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 | 产品名称 | 规格型号 |  | 数 量（台、盒、个） |  | 总价（元） |
| 中医馆设备 | 温热电针综合治疗仪 | XY-WD-III |  | 2 |  |  |
|  | 经皮神经电刺激仪 | XY-K-SJD-A |  | 1 |  |  |
|  | 温热磁疗仪 | XY-K-CZR-I |  | 1 |  |  |
|  | 药戥 | 1000g |  | 1 |  |  |
|  | 中药煎煮壶 | 5L |  | 1 |  |  |
| 总报价（元） | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |
| 报价人签名 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 质保与服务承诺： |  |  |  |  |  |  |

附件：

福泉市金山社区卫生服务中心中医馆设备技术参数

- 项目名称：中医馆设备采购项目。

- 采购数量：1批。

- 采购设备名称、设备基本要求及性能：

- （一）、温热电针综合治疗仪

- 规格型号：XY-WD-III

- 功能参数：1、四路艾灸治疗输出

- 2、额定输出功率：60VA

- 3、艾灸治疗头具有磁疗催化功能，艾灸治疗头表面磁感应强度0.023T-0.12T；

- 4、艾灸治疗头具有加热功能，每个艾灸治疗头恒温范围：30℃~70℃内连续可调；

- 5、艾灸治疗头配合专用艾绒使用，根据传统艾灸的原理，艾绒被加热后，直接作用于病灶；

- 6、艾灸治疗头具有温针灸导入孔，可以进行温灸，温针灸；

- 7、微电脑控制，轻触式按键操作；

- 8、治疗时间：1min～60min可调，级差1min，显示定时误差±5%，治疗时间达到设定的时间时，所有通道停止输出。

- *9、治疗头可选择同步控温和异步控温。

- 10、治疗仪具有手动停止输出功能。

- 11、患者安全保护功能，治疗仪断电再恢复时，不应有任何输出。

- *12、温度保护装置，第一路保护装置动作温度值不得超过设定工作温度+3℃；当第一路保护装置失效，造成隔热垫表面最高温度继续升高，第二路保护装置动作，并切断输出,此时隔热垫表面温度不高于70℃。

- 、经皮神经电刺激仪

- 规格型号XY-K-SJD-A

- 功能参数：1、三路矩形波脉冲输出；

- 2、交流电压220V±22V，频率50Hz±1Hz；

- 3、额定输入功率：50VA；

- *4、输出脉冲频率从2Hz～160Hz范围内，连续可调，允差±20％；

- *5、输出脉冲宽度60μs～520μs范围内，连续可调，允差±20％；

- 6、刺激仪在500Ω的负载电阻下，每路输出电流的有效值不大于50mA。

- 7、治疗定时时间分为5min、10min、15min、20min、25min、30min六档可调，每档时间允差±10％；

- *8、具有连续输出、慢速断续输出及快速断续输出三种治疗模式；

- 9、输出低频脉冲电流，频率可连续调节。

- 10、外形尺寸：420mm×360mm×235mm；允差±50mm。

- 11、输出端开路时，输出电压峰值应不大于500V。

- （三）温热磁疗仪

- 规格型号：XY-K-CZR-I

- 功能参数：1、额定输入功率：150VA

- 2、磁场强度范围：≤38mT

- 3、振动频率为：50Hz，允差±1Hz

- 4、振动幅度为2mm-5mm

- *5、具备六种治疗模式：

- 模式1：工作周期1.0s，允差±0.2s；

- 模式2：工作周期2.0s，允差±0.2s；

- 模式3：工作周期2.5s，允差±0.2s；

- 模式4：工作周期3.0s，允差±0.2s；

- 模式5：工作周期4.0s，允差±0.2s；

- 模式6：工作周期5.0s，允差±0.2s。

- 6、温度控制：开机默认为常温工作模式，可选择温控工作模式，分40℃-55℃分四档可调，允差±3℃。

- *7、治疗定时时间为1min～60min可调，步距为1min，允差±5％。

- 8、将磁疗，振动，热疗三种治疗方式相结合，由一种导子同时输出，实现三种治疗同步进行；

- 9、输出通道：单通道；

- 10、数码管显示窗口；

- 11、标配一个标准温热导子，一个颈肩温热导子。

- 12、治疗仪治疗完毕停止输出，并有峰鸣器提示声。

- （四）药戥

- 规格型号：1000g  1台

- 功能参数：纯铜小圆盘

- 中药煎煮壶

- 规格型号：5L

- 功能参数：陶瓷