福泉市妇幼保健院设备询价书面报价单

| 日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 | 品 牌 | 规格型号 |  | 数量 | 单价（元） |  | 金额（元） |  |
| 母婴胎心监护仪 |  |  |  | 2套 |  |  |  |  |
| 总报价（元） | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价人签名 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 质保与服务承诺： |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件：

- 福泉市妇幼保健院母婴胎心监护仪采购参数及要求

- 项目名称：母婴胎心监护仪采购项目。

- 采购数量：2套。

- 采购技术参数及要求：

- 1、监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）,母亲参数（血压、血氧、脉搏、心电、呼吸、体温）；

- 2、★多晶片1MHz超声胎心探头，超声波束声强：Iob<10 mW/cm2，胎心率范围： 30~240bpm 分辨率: 1bpm，精度：±2bpm；

- 3、★无凸点设计的宫缩探头，0~100相对单位，分辨率1 ，非线性误差≤±10%，归零方式：自动/手动；

- 4、胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图；

- 5、母亲参数指标：

心电导联选择：三导，心率范围：30~240 bpm，测量精度：±2bpm；

无创血压测量方法：振荡法，计量单位：mmHg/Kpa可选，测量方式：手动/自动，袖带压力范围：0～300 mmHg，测量范围：收缩压40~270mmHg； 平均压20~235mmHg；舒张压10~215mmHg，测量精度：最大平均偏差不超过 ± 5 mmHg（ ± 0.8 kPa）；最大标准偏差不超过 8mmHg（ 1.2 kPa）；

血氧饱和度显示方法：脉搏波形、血氧饱和度值，测量范围：50%~100%，分辨率：1%，测量精确度：90% ~ 100%： ±2%；70% ~ 90%： ±4%；< 70%： 未明确；

呼吸 阻抗法，测量范围：0~120rpm，测量精度：±3rpm；

脉率显示范围：30 bpm ~ 240 bpm，测量精度：±3bpm；

体温显示范围：0°C ~ +50°C，测量精度：±0.3°C（ 不包括探头误差: ±0.1 °C； 探头: ≤ ±0.2 °C）

- 6、10.1英寸高清晰TFT屏， 0-60°度内多角度翻转；

- 7、良好的人机对话界面，多种界面可选；

- 8、监护曲线显示支持30 ~ 240（美标）和50 ~ 210（国际）两种标准；

- 9、★一体化探头架设计，支持挂墙放置探头、移动放置探头；

- 10、飞梭和硅胶按键操作；

- 11、易装纸打印结构设计，不用喂纸；

- 12、隐藏式提手，方便移动；

- 13、★内置式152mm（或150mm）宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线；

打印机走纸速度1、2、3cm/min可调，支持缺纸缓存打印，选段打印和定时长打印

- 14、功能，定时时长范围：10-90min；

- 15、打印结束后给与声音提示；

- 16、每十分钟自动打印时间、日期、母亲参数（心率、血压、血氧、呼吸、体温等参数数值）；

- 支持NIBP省纸打印；

- 17、胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调；

- 18、具有超声传感器信号质量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线；

- 19双胎心率重合报警(SOV)，母胎心率信号重合验证；

- 20、★在宫缩数值大于50单位的情况下，在界面上弹出禁止测量血压的提示信息；

- 21回顾报警功能，可回顾最近的100条报警信息；

- 22、★60小时CTG存储、回放，打印，掉电数据存储；

- 23、★支持外接U盘存储监护数据；

- 24、具有查找监护记录功能；

- 25、可外接胎儿刺激器，刺激标识与胎心宫缩曲线同步显示并描记打印；

- 26内置通讯接口，可与中央站组成网络系统；

- 27、★支持拓展无线探头，支持无线双胎心监护，无线探头采用自识别探头基座设计，随意安放，无线探头工作距离＞100m，内置锂电池≥15小时的超强续航能力；

- 28、中英文操作界面；

- 29可选配大容量锂电池供电；

- 30、★可选配无线TOCO探头外接心电导联线测量母亲心率。

注：“★”为关键参数。