福泉市第一人民医院设备询价书面报价单

| 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价公司 |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 | 品 牌 | 规格型号 |  | 数 量（套） |  | 单价（元） |
| 无充气腋窝入路甲状腺头颈-胸壁腔镜手术拉钩（甲状腺拉钩） |  |  |  | 1 |  |  |
| 总报价（元） | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |
| 报价人签名 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 质保与服务承诺： |  |  |  |  |  |  |

附件：

福泉市第一人民医院无充气腋窝入路甲状腺

头颈—胸壁腔镜手术拉钩（甲状腺拉钩）采购参数及配置要求

一、功能参数：

※1、U-左弯、U-右弯、U-直工作长度≥220mm，减少手术造口处组织皱缩，适用高大人群；

2、甲状腺牵开器：由GB/T 20878-2007标准中的16号钢材料制造，经固定后垂直拉力65N，变形不超过1cm，可通过调整齿形螺纹套调节悬吊杆角度，并可上下调节高度，自由度高；

※3、U-左弯、U-右弯、U-直甲状腺拉钩：由GB/T 20878-2007标准中的16号钢材料制造，组织拉钩内外表面粗糙度Ra应在0.5μm～0.8μm，具有不小于65N的弹性拉力。拉钩头宽37.5～41.5mm，钩头部分与钩体角度为30度，要求带有半埋式吸引管，不影响器械操作的同时可以有效吸引手术中能量器械产生的烟雾，术中无烟雾或水汽影响视野；

4、L状拉钩：由GB/T 20878-2007标准中的16号钢材料制造，组织拉钩内外表面粗糙度Ra应在0.5μm～0.8μm，具有不小于65N的弹性拉力。用于手术初始建立腋窝至甲状腺之间的腔道。

※5、甲状腺拉钩、甲状腺牵开器整体使用统一材质；

※6、甲状腺拉钩内外表面处理效果达到：哑光（表面粗糙度在0.5μm～0.8μm之间）

（一）甲状腺拉钩

1、甲状腺拉钩在外科手术中用于牵引组织、皮肤，可重复使用；

2、U-左弯、U-右弯、U-直甲状腺拉钩根据头部进入人体部分宽度及形状分为左弯、右弯、直；

3、甲状腺拉钩的焊接部分牢固可靠，无虚焊、脱焊或堆焊现象；

4、甲状腺拉钩的外观整洁、圆滑，无锋棱、毛刺、划痕等表面缺陷；

5、甲状腺拉钩采用符合GB/T 20878-2007标准中的16号钢材料制造；

※6、甲状腺拉钩具有良好的耐腐蚀性能，不会产生腐蚀现象；经沸水试验法，试验后表面状态不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定；经氯化钠溶液试验法，试验后表面状态不低于YY/T0149-2006中的6.6b级的规定。

（二）甲状腺牵开器

1、甲状腺牵开器的外表面圆整、光滑，杆部平直，无锋棱、毛刺、划痕等表面缺陷；

2、甲状腺牵开器采用符合GB/T 20878-2007标准中的16号钢材料制造；

3、甲状腺牵开器各链接焊接部位牢固可靠，无虚焊、脱焊或堆焊现象；

4、甲状腺牵开器的铆钉牢固地铆合在相应的部位上，无松动、脱落现象，鳃轴铆钉牢固地被固定，工作时不会产生跟动现象；

5、甲状腺牵开器的可调节活动部位，调节自如、灵活，无卡滞现象；

6、甲状腺拉钩具有良好的耐腐蚀性能，不会产生腐蚀现象；经沸水试验法，试验后表面状态不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定；经氯化钠溶液试验法，试验后表面状态不低于YY/T0149-2006中的6.6b级的规定。

7、可与各种拉钩配套使用，用于甲状腺外科手术时辅助手术牵开；

二、配置清单：

- 甲状腺拉钩—U-左弯1个

- 甲状腺拉钩—U-右弯 1个

- 甲状腺拉钩—U-直1个

- “L”状拉钩—L-17共 2个

- 甲状腺牵开器—QK-01 共 1套