附件：

福泉市第一人民医院体检中心超声诊断仪腔内探头采购参数

- 采购名称：腔内探头（阴道探头）。

- 采购数量：1只。

- 采购参数：要求与现有主机匹配。

1、探头型号：IC5-9-D 探头

2、适用机型：

LOGIQ E8/LOGIQ E9/ VIVID E9/VOLUSON E6/VOLUSON E8/VOLUSON E10

3、探头接口方式：无针式探头接口

4、探头类型：凸振探头（

R＜60mm）

5、中心频率：6.25MHz(4.55-----8.33)

6、标称频率/测试频率：6.25MHz

7、侧向分辨率：≤2mm（深度≤70mm）

8、轴向分辨率：≤1mm（深度≤70mm）

9、盲区：≤4mm

10、切片厚度：≤7mm

11、探测深度：≥80mm

12、几何位置精度：横向≤10%，轴向≤5%。