福泉市妇幼保健院设备询价书面报价单

| 日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 | 品 牌 | 规格型号 |  | 数量 | 单价（元） |  | 金额（元） |  |
| 排痰机 | 南京华伟 |  |  | 1套 |  |  |  |  |
| 总报价（元） | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价人签名 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 质保与服务承诺： |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件：

福泉市妇幼保健院全胸振荡排痰机采购参数及要求

技术参数：

1、柜式一体机型，推车设计带锁止万向轮，各种角度灵活转动；

*2、一键飞梭的操作模式，所有调节均可通过一个键的旋转按压实现；

3、配备手动触发器；

*4、特殊设计脉冲式压缩空气泵，解决了传统背心式排痰机在使用过程中噪音大、震动强烈、漏气等问题，保证治疗稳定有效；

*5、充气背心采用 TPU 高强度复合面料充气背心分标准全胸充气背心（儿童）、简易半胸充气胸带两种，共5种尺寸型号；

6、压力范围：0.5～3.2kPa，分10档可调，步距增量1（0.3kPa）；

7、振动频率：5～30Hz连续可调，步距增量1Hz；

8、工作模式：手动模式、二种自动程序模式、用户自定义模式；

9、时间设定：

手动模式1min～99min；

自动模式、自定义模式四档调节5min、10min、15min和20min；

*10、专业调控软件，治疗参数稳定、高效（可提供软件著作专利）；

*11、可提供脉冲式压缩空气泵实用新型专利；

12、安全性:仪器通过电磁兼容检测；

*13、可提供键飞梭实用新型专利；