附件：

福泉市第一人民医院血液透机采购技术参数及要求

- 采购名称：血液透析机采购项目。

- 采购数量：3台。

三、设备参数及要求：

- ≥12英寸彩色液晶显示器，触摸屏操作

- 具备全中文报警自我解释功能，可提示报警的原因与排除的方式

- 原液配方全开放，默认记忆≥3种原液配方，可任意更改

- 可进行可调钠、碳酸氢盐和超滤曲线治疗，可选择线性或梯级自动调整程序设定任意曲线，并可预存≥6条曲线，预存曲线可修改并储存

- 具备药液消毒和热消毒方式，热水柠檬酸消毒温度最高≥92℃，消毒脱钙一体化完成时间≤35min

- *标准配备透析液过滤器组件，并配备原厂品牌透析液过滤器

- 具有辅助预冲功能，可根据科室需要设置预冲量和预冲速度

- 可一键自动排除透析器及管路内的残余液体

- *采用电磁流量计式或复式泵加脱水泵容量式平衡与超滤控制系统

- 先吸B液后吸A液，B液浓度误差更小，同时具有电导度反馈调节系统，透析液浓度和B液浓度可单独监测并控制

- *具有360°可视红、黄、绿、蓝外部独立4色报警灯，具有声光报警指示

- 主要技术参数

- *机身尺寸（宽度）：≤340mm

- 支持体外循环血路系统至少30分钟；具备断电状态保存功能；任意时刻恢复供电可恢复至断电前的治疗状态

- 血流量：50－600ml/min

- 动脉压：-300－+280mmHg；

静脉压：-100－+500mmHg

- 跨膜压：-60－+500mmHg；

透析液压力：-500－+500 mmHg

- 透析液流量：300－700ml/min；1ml/min；

透析液温度：34－40℃，可实时监测及可调，并设有超温保护装置

- 透析液浓度：测量范围：12.5－16.5mS/cm；

B液浓度：测量范围： 2.0－7.0mS/cm

- 肝素注入：给药速率：0.0—9.0ml/h；注射器尺寸：10ml，20ml，30ml均可用

- 漏血检测：光电式红绿双色光检测，具有污染补偿功能，精度：≤0.35mL/min

- 空气探测：超声探测；最高检测精度达到0.001ml，防止气泡进入患者体内，同时具备血液判别器。

- 11.*无条件、免费配合院方需要开放数据接口。