- 附件：

- 福泉市第一人民医院血液透析滤过机采购参数及配置要求

- 一、项目名称：血液透析滤过机采购项目。

- 二、采购数量：2套。

- 三、采购参数及配置要求：

- ★屏幕大于14英寸，彩色液晶显示。屏幕可旋转。

- 消毒脱钙消毒模式下，总消毒时间≤40min。

- 可以使用置换液进行在线的预冲，并且预冲液联机在线排放。

- 按下引血键后开始引血，自动完成引血，引血完成后，会发出提示音。

- ★具有碳酸氢盐浓度曲线，并可预存8条。

- 先吸B原液后吸A原液，有单独的A浓缩液泵和B浓缩液泵，透析液浓度和B液浓度可单独监测并控制。

- 具有透析液浓度曲线，并可预存8条。

- 标准配备碳酸氢盐干粉自动配制系统 。

- 具有超滤曲线，并可预存8条。

- 具有置换液泵传感器，可以检测泵盖是打开或关闭。

- 置换液流速可以根据跨膜压自动调节。

- 设备自身具备静脉夹和动脉夹。

- 具有声光报警功能，报警指示灯颜色4种。

- ★动脉壶液面和静脉壶液面可以通过触屏电动调节。

- ★标准配备患者卡，患者卡可存储患者的信息、透析条件以及治疗的数据。

- 血泵可以正向运转，也可以反向运转。

- 可以预存4种消毒程序，并可制定一周的消毒计划。消毒完成后可自动关机或启动自检。

- 设备可以自动感应操作人员的靠近点亮屏幕。

- 16个计时器，到达所需时间间隔或所需闹钟时间时，计时器会发出提示。可以自定义计时器的名称、开始时间、结束时间。

- 支持置换液在线预充、生理盐水预充、HD模式下也可以在线预充。

- 机器内部液路流程及相关参数可在设备屏幕上实时显示。

- 标配通讯组件。

- 置换液量可以随血液量按比例自动进行调整。

- 供水压力：1.0~6bar。

- 透析液流速：300~700mL/min，透析液流速调节梯度：1mL/min。

- 透析液温度：34.0~40.0°C。

- 2个超声波原理的气泡检测器。检测精度： 0.005mL 。

- 漏血检测器原理：两种光源，光学检测；漏血检测灵敏度：0.4mL血液/1L透析液。

- 在线HDF/HF置换液泵： 5~28.00L/h。

- 跨膜压精度±10mmHg。

- 泵前动脉压：测量范围：-200~+400mmHg。泵后动脉压（滤器前压）：测量范围： -100~+400mmHg。

- 静脉压力：测量范围：-200~+400mmHg。

- 透析液浓度：12.0~18.0mS/cm。

- 34、无条件、免费配合院方需要开放数据接口。