- 附件：

- 福泉市第一人民医院工作站式电子支气管镜采购参数及要求

- 一、系统基本要求

- ★1、可实现图像处理、在线学习、远程会诊和教学等多功能的工作站

- ★2、一体化设计，所有设置及显示都由中央触摸屏操作

3、具备软件开机自检功能

- ★4、内置蓄电池保证整机工作不少于360min

- ★5、配备不小于13英寸高清显示器

- 6、内存容量不小于32G

- ★7、具备远程无线升级功能

- 二、图像显示和处理功能

- ★1、内窥镜检查：显示分辨率不小于1920×1080，支持同屏显示3路以上实时视频画面，包括两路以上内窥镜检查实时画面。

- 2、拍照功能：可通过前置摄像头的按键或者点击触摸屏按钮进行拍照

- 3、耳机功能：可通过主机耳机插孔，连接耳机接收实时的音频信息

- ★4、图像和视频存储：具有图像保存和音视频录制功能，支持图像查看、视频回放

- ★5、内置病历管理系统：支持病历管理功能，可制作图文报告、制作视频报告，查看、预览、打印病历报告

- ★6、网络功能：可通过接入网络实现添加好友、分享视频或图像文件、预约会诊功能

- ★7、设备连接：可通过WIFI无线或有线与内窥镜等设备连接，采集患者图像信息；也可以无线连接打印机，打印报告。

- 8、Type C接口数量不少于4个

- ★9、画面信号同步输出功能：可通过HDMI接口，连接具有HDMI接收功能的监视器输出本图像处理工作站显示信号

10、数据导出功能：可将录像视频、病例图像、图文报告保存到内置存储器，通过具有Type C数据接口的USB储存设备导出

- 三、远程交互功能

- ★1、远程功能

- 工作站之间可通过4G\5G无线互联网远程控制、音视频传输、线上加密直播，支持远程教学、会诊，支持在线学习和互动。

- ★2、内置会诊软件

- 支持语音预约、语音留言预约、表单预约等不少于3种预约方式

- 3、病历管理

- 可制作和存储图文报告和视频报告，查看、预览、打印病历报告；

- 4、好友管理

- 支持ID码或手机号搜索添加好友，建立学术交流圈，共享前沿学术成果

- ★5、客服直连

- 支持不少于3种（在线客服、语音留言和文字留言）客服联系方式，建立终端用户与服务商的直连通道，高效保障服务效率和质量

- 四、数据和安全功能

1、数据接口

A）数据接口为USB Type C传输协议；

B）WIFI网络传输；

C）配备具有4G\5G网络连接功能的数据卡，具有4G\5G数据传输和流量管理功能

D）NFC(近场通讯)

★2、产品注册信息用户确认功能

- 登录后，应有产品注册信息对话框待用户确认后方可使用的功能

★3、数据不可得性

- 在操作者退出登录后，保存在本地的健康数据具有不可得性

4、开机自检

- 具备软件开机自检功能，需验证运行环境符合要求后方可使用

五、支气管镜手柄技术规格要求

★1：采用数字电子微成像技术，无内置光纤，视角≥120°，空间分辨率≥10.101p/mm。

★2：采用医用高分子特种材料构造，机身轻盈、结实耐用、高强度、耐腐蚀、寿命长。

★3：支气管镜手柄插入部外径≤3.3mm，内置吸引通道直径≥1.2mm,长度≥600mm。

4：管前端可弯曲角度支持定制，向上≥180°，向下≥180°。

★5：照明采用双LED灯，三档亮度可调节，非光纤照明。

6：成像距离范围不小于2～50mm。

7：具备防跌落、可任意弯曲性能，可整体浸泡消毒。

8：插入部旋转功能,左右各旋转120°。

9、图像预冻结功能，在不影响实时观察的情况下同时可实现观察预冻结图像。

10：一键拍照、录像功能。

11、与主机之间的连接方式采用一键插拔，无需旋转，节省临床抢救时间。

12：吸引接口和吸引按键一体化设计，可匹配多品牌内镜配件，可整体拆卸，方便清洗消毒。

13：支持无线及有线传输功能模块连接便携式主机，方便携带。

14：支持无线及有线传输功能模块连接图像处理工作站，实现远程、直播、报告打印等，方便医生操作、教学。

15、无条件、免费配合院方需要开放数据接口。