附件：      移动 C 臂 X 光机采购技术参数及配置要求

| 序号 | 技术参数名称 | 招标指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 |  |  |
| *1.1 | 机型为知名品牌，并获得 FDA 以及中国 CFDA 认证证书。 |  |  |
| 1.2 | 设备配备内置 UPS 不间断电源系统，有效保护系统稳定性和病人信息。 |  |  |
| 2 | 设备工作条件 |  |  |
| 2.1 | 电源要求：220V@10A |  |  |
| 2.2 | 温度要求：10~40 ℃ |  |  |
| 2.3 | 相对湿度要求：20%~80% 非冷凝状态 |  |  |
| 3 | 高压发生器 |  |  |
| 3.1 | 最大输出功率 | ≥2.2kW |  |
| 3.2 | 发生器频率 | ≥40kHz |  |
| 3.5 | 摄片 mA | ≥20mA |  |
| 3.6 | 摄片最长曝光时间 | ≥4sec |  |
| 3.7 | 透视最大 KV 值 | ≥110kV |  |
| 3.8 | 透视最小 KV 值 | ≤40kV |  |
| 3.9 | 透视最大 mA 值 | ≥12mA |  |
| 3.10 | 脉冲透视 | 1, 2, 4, 8 pps |  |
| *3.11 | 数字点片最大 mA | ≥16mA |  |
| 3.12 | 半剂量透视模式 | 具备 |  |
| 3.13 | 半剂量脉冲透视模式 | 具备 |  |
| 4 | 球管系统 |  |  |
| *4.1 | 双焦点设计 | 具备 |  |
| 4.2 | 小焦点 | ≤0.6mm |  |
| *4.3 | 大焦点 | ≥1.4mm |  |
| 4.4 | 管套热容量 | ≥900,000HU |  |
| 4.5 | 管套散热率 | ≥12,500HU/min |  |
| *4.6 | 阳极热容量 | ≥76,000HU |  |
| 4.7 | 阳极散热率 | ≥37,000HU/min |  |
| 5 | CCD 摄像系统 |  |  |
| *5.1 | 灰阶矩阵 | ≥16bit |  |

| 6 | 影像增强器 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *6.1 |  | 可变三视野 | 具备：9，6，4.5 英寸 |  |  |  |  |
| *6.2 |  | 视野中心最大分辨率(影增端) | ≥6.8lp/mm |  |  |  |  |
| 6.3 | 滤线栅 |  |  | ≥40 L/cm |  |  |  |
| 6.4 | 栅比 |  |  | ≥8:1 |  |  |  |
| 7 |  | 限束器 |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | 双叶限束器 | 具备 |  |  |  |  |
| 7.2 |  | 虹膜限束器 | 具备 |  |  |  |  |
| 8 | 显示器 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 移动C 臂机主机系统监视器数量 |  |  | ≥2 |  |  |  |
| 8.2 |  | 医用液晶彩色平板显示器 | ≥2x19 英寸 |  |  |  |  |
| 8.3 | 显示器最高分辨率 |  |  | ≥1280×1024 |  |  |  |
| 8.4 | 显示器俯仰角调节度 |  |  | ≥170 |  |  |  |
| *8.5 |  | 显示器旋转角度 | ≥1800 |  |  |  |  |
| 8.6 | 集成式覆膜键盘设计 |  |  | 具备 |  |  |  |
| 9 | 系统控制 |  |  |  |  |  |  |
| *9.1 | 中文系统控制界面 |  |  | 提供 |  |  |  |
| *9.2 | Linux 工业用软件操作系统 |  |  | 提供 |  |  |  |
| 9.3 |  | 手闸，脚闸曝光控制 | 提供 |  |  |  |  |
| 10 | C 形臂 |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | SID |  |  | ≥100cm |  |  |  |
| 10.2 |  | 开口 | ≥78cm |  |  |  |  |
| *10.3 |  | 弧深 | ≥66cm |  |  |  |  |
| 10.4 | 水平移动 |  |  | ≥20cm |  |  |  |
| *10.5 | 垂直升降 |  |  | 电动，≥44cm |  |  |  |
| 10.6 |  | 左右摆角 | ≥±12.5° |  |  |  |  |
| 10.7 |  | C 臂旋转角度 | ≥±205° |  |  |  |  |
| 10.8 |  | C 臂轨道内运动角度 | ≥120° |  |  |  |  |
| 10.9 | C 臂轨道内过伸角度 |  |  | ≥30° |  |  |  |
| *10.10 | C 臂最低水平位投照高度 |  |  | ≤102cm |  |  |  |
| 11 | 图像处理工作站 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 无条件、免费配合院方需要开放数据接口 |  |  |  |  |  |  |

| 11.1 | 厂家原厂工作站 | 具备 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.2 | 患者信息编辑 | 具备 |  |
| 11.3 | 图像存储 | ≥100000 幅 |  |
| 11.4 | 曝光模式 | ≥8 种 |  |
| 11.5 | 末帧图像显示 | 具备 |  |
| 11.6 | 实时自动亮度对比度调整 | 具备 |  |
| 11.7 | 图像放大及游走 | ≥400% |  |
| 11.8 | 实时图像边缘增强技术 | 具备 |  |
| 11.9 | 负片技术 | 具备 |  |
| *11.10 | 图像 360 度旋转 | 具备 |  |
| 11.11 | 图像左右反转 | 具备 |  |
| 11.12 | 图像上下翻转 | 具备 |  |
| 11.13 | 同屏图像显示 | ≥16 幅 |  |
| 11.14 | 图像回调及预览 | 具备 |  |
| 11.15 | 存储图像后处理 | 具备 |  |
| 11.16 | USB 端口及存储格式 | 具备，BMP 图像格式 |  |
| 12 | 其他 |  |  |
| 12.1 | 整机免费保修 | ≥1 年 |  |
| *12.2 | 激光定位器 | 具备 |  |
| *12.3 | 进口品牌国产化 |  |  |
| *12.4 | 加“*”必须满足，否则可废标 |  |  |